## Slide 1
event_20kV_46Vsipm_700Vpmt_int_coll_Cd, ∑3PMT

## Slide 2
event_20kV_46Vsipm_700Vpmt_int_coll_Cd, ∑3PMT

## Slide 3
26000 avr
28 us
41 us
No cuts
"max_element < 900" &&
"min_element > -900"

## Slide 4
event_20kV_46Vsipm_700Vpmt_int_coll_Cd

## Slide 8
Time(ns)
N_pe in one peak
ch 38

## Slide 9
Time(ns)
Counts
ch 38 && 1 pe
ch 38 && 2 pe
ch 38 && 3 pe
ch 38 && 4 pe

## Slide 10
Несколько каналов престали работать
Ch 37
Int = 47.5495 mV*ns
<N_pe> = 0.03351

## Slide 11
Ch 43
Int = 103.077 mV*ns
<N_pe> = 0.0652

## Slide 12
Поскольку шумы малы, то могу считать число pe в каждом событии. Сравню результаты с алгоритмом вычисления числа pe по интегрированию среднего.
Ch 32
Int = mV*ns
<N_pe> =
Ch 35
Int = 686.479 mV*ns
<N_pe> =
From 30200 to 34000 ns
Если интегрировать вне участка с сигналом (From 30200 to 34000 ns), то получу менее 1/100 pe.

## Slide 13
К сожалению, алгоритмом вычисления числа pe по интегрированию среднего не дает адекватного результата.
Корреляция есть, но она не всегда линейна и число pe отличается в 5-8 раз. Итого: нельзя пользоваться таким алгоритмом.

## Slide 14: Среднее число pe в событии по методу одиночного интеграла
1.2 [32] | 1.4 [33] | 1.6 [48] | 1.3 [49] | 1.5 [34]
8.5 [35] | 5.6 [50] | 3.9 [51] | 2.3 [36] | 0 [37]
4.9 [52] | 4.9 [53] | 4.8 [38] | 7.8 [39] | 5 [54]
3.2 [55] | 4.1 [40] | 8.4 [41] | Нет сигнала [56] | 2.7 [57]
1.9 [42] | 0 [43] | 2.1 [58] | 2 [59] | Не определено [44]
Сумма по всем SiPM: 79.1 pe
Сумма по центральному столбцу: 20.8 pe
Сумма по центральной строке: 27.4 pe
x
y
Число pe в событии - дискретное
Отвалились еще два канала: [43] и [37]

## Slide 15: CoG определение координаты по центральному кресту
Число pe - дискретное

## Slide 16: Корреляции каналов. Строка 1

## Slide 17: Корреляции каналов. Строка 2

## Slide 18: Корреляции каналов. Строка 3

## Slide 19: Корреляции каналов. Строка 4

## Slide 20: Корреляции каналов. Строка 5

## Slide 21
event_20kV_48Vsipm_700Vpmt_int_coll_Cd_2200gem_offset
Немного изменил параметры алгоритма. Новый вариант int point_from = /*40000*/ 20000 / HORIZ_INTERVAL;

## Slide 25
Чтобы избежать таких ситуаций изменю значения
с
const double window = 200; //ns
const double local_baseline_window = 300; //ns
const double local_baseline_window_shift = 100; //ns
const double check_overlapping_window = 500; //ns
На
const double window = 200; //ns
const double local_baseline_window = 200; //ns
const double local_baseline_window_shift = 50; //ns
const double check_overlapping_window = 500; //ns

## Slide 26
Нужно корректировать базовую линию во всем диапазоне
Было
CalcBaselineZeroComp calc_baseline_zero_comp(invert_data/*smooth_data[i]*/, 40000, 100000, calc_baseline.GetBaseline(), der_max_position[i], HORIZ_INTERVAL);
Стало
const double window = 200; //ns
const double local_baseline_window = 350; //ns
const double local_baseline_window_shift = 50; //ns
const double check_overlapping_window = 500; //ns
CalcBaselineZeroComp calc_baseline_zero_comp(invert_data/*smooth_data[i]*/, 0, 159900, calc_baseline.GetBaseline(), der_max_position[i], HORIZ_INTERVAL);

## Slide 28
Судя по сигналам, довольно часто происходят случайные совпадения (регистрация 2-х и более гамма-квантов). Вычислять число pe по двойному интегралу не представляется возможным, поскольку на хвост отрицательной части накладывается следующий сигнал. Буду считать число pe по одиночному интегралу, хотя это и не совсем верно. Пока не вижу лучшего решения
Проверю еще раз как работает алгоритм для низких интенсивностей

## Slide 29
101 pe
100 pe
100 pe

## Slide 30
100 pe

## Slide 31: Среднее число pe в событии по методу одиночного интеграла
86.7 [32] | 91.5 [33] | 114.7 [48] | 68.9 [49] | 65.6 [34]
147.7 [35] | 159.8 [50] | 193 [51] | 173.8 [36] | 14.3 [37]
156.5 [52] | 325.6 [53] | 375.6 [38] | 220.3 [39] | 104.9 [54]
142 [55] | 286.7 [40] | 299 [41] | Нет сигнала [56] | 113.2 [57]
108.5 [42] | 19.9 [43] | 161.2 [58] | 120.9 [59] | Не определено [44]
Сумма по всем SiPM: 3550 pe
Сумма по центральному столбцу: 1143.5 pe
Сумма по центральной строке: 1182.9 pe
x
y
Число pe в событии - дискретное
Отвалились еще два канала: [43] и [37]
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 32: CoG определение координаты по центральному кресту
Число pe - дискретное
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 33
Канал 56 так и не работает

## Slide 34: Корреляции каналов. Строка 1

## Slide 35
event_20kV_48Vsipm_700Vpmt_int_coll_Cd_2000gem_offset
Посмотрю, правильно ли работает алгоритм

## Slide 36: Среднее число pe в событии по методу одиночного интеграла
26.1 [32] | 32.8 [33] | 40.8 [48] | 21.4 [49] | 21.3 [34]
62.6 [35] | 67.1 [50] | 76.9 [51] | 59.9 [36] | 4.1 [37]
60.7 [52] | 122.8 [53] | 145.5 [38] | 93.8 [39] | 41.1 [54]
52.9 [55] | 104.4 [40] | 120 [41] | Нет сигнала [56] | 41.7 [57]
42.8 [42] | 12 [43] | 55.5 [58] | 45.3 [59] | Не определено [44]
Сумма по всем SiPM: 1351.6 pe
Сумма по центральному столбцу: 438.7 pe
Сумма по центральной строке: 463.9 pe
x
y
Число pe в событии - дискретное
Отвалились еще два канала: [43] и [37]
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков
Калибровки взяты для V_SiPM = 46V, т.к. пока нет для 48V. Число pe нужно домножить на константу

## Slide 37: CoG определение координаты по центральному кресту
Число pe - дискретное
Явно видно артефакт
Адаптивный алгоритм – могут быть проблемы с двумя сигналами в событии
Калибровки взяты для V_SiPM = 46V, т.к. пока нет для 48V. Число pe нужно домножить на константу

## Slide 38: Среднее число pe в событии по методу одиночного интеграла
27 [32] | 34.9 [33] | 42.6 [48] | 25.3 [49] | 21.8 [34]
60.5 [35] | 63.8 [50] | 79.3 [51] | 59.5 [36] | 6.4 [37]
60.2 [52] | 139.4 [53] | 150.7 [38] | 93 [39] | 42.2 [54]
53.4 [55] | 109.9 [40] | 118.8 [41] | Нет сигнала [56] | 48.5 [57]
42.9 [42] | 16.8 [43] | 59.2 [58] | 45.9 [59] | Не определено [44]
Сумма по всем SiPM: 1402 pe
Сумма по центральному столбцу: 450.6 pe
Сумма по центральной строке: 485.5 pe
x
y
Число pe в событии - дискретное
Отвалились еще два канала: [43] и [37]
Адаптивный алгоритм – могут быть проблемы с двумя сигналами в событии
Почти те же значения, что и для алгоритма s+s
Калибровки взяты для V_SiPM = 46V, т.к. пока нет для 48V. Число pe нужно домножить на константу

## Slide 39: CoG определение координаты по центральному кресту
Число pe - дискретное
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков
Калибровки взяты для V_SiPM = 46V, т.к. пока нет для 48V. Число pe нужно домножить на константу

## Slide 40: Корреляции каналов. Строка 1
Адаптивный алгоритм – могут быть проблемы с двумя сигналами в событии

## Slide 41: Корреляции каналов. Строка 1
Адаптивный алгоритм – могут быть проблемы с двумя сигналами в событии

## Slide 42: Корреляции каналов. Строка 1
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 43: Корреляции каналов. Строка 2

## Slide 44
event_20kV_46Vsipm_700Vpmt_without_coll_Cd_2200gem_offset
Посмотрю, правильно ли работает алгоритм. Возрос шум, много одиночных пиков

## Slide 45
Попробую уменьшить наводки цифровым фильтром. Также буду следить за числом pe
148 pe
177 pe
Довольно сложный случай для обработки!
Много наводок
Сигналов много и они портят базовую линию. Сложно подобрать алгоритм, который будет работать адекватно.

## Slide 46: Корреляции каналов. Строка 1
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 47: Корреляции каналов. Строка 2
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 48: Корреляции каналов. Строка 3
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 49: Корреляции каналов. Строка 4
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 50: Корреляции каналов. Строка 5
Алгоритм s+s – могут быть проблемы с перекрытием одиночных пиков

## Slide 51: CoG определение координаты по центральному кресту
Алгоритм не помню какой

## Slide 53
event_20kV_48Vsipm_700Vpmt_without_coll_Cd_2200gem_offset
Посмотрю, правильно ли работает алгоритм. Шум небольшой

## Slide 54
В редких случаях вижу какую-то структуру спектров